结石分析仪

竞争性谈判采购文件

采 购 单 位：周口市中心医院

项 目 编 号：

2023年12月6日

第一章、采购邀请书

周口市中心医院（以下简称采购单位）采购结石分析仪

1台。根据采购信息，结合产品市场的情况，特邀请有资格信誉好的公司前来参加本次采购活动。请认真阅读本文件，并按照本文件中的要求准备资格审查材料及采购文件。采购活动遵循公平、公正和诚实信用的原则。

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名 称：河南省周口市中心医院 地 址：周口市人民路26号 电 话：0394-8269112 |
| 2 | 采购项目 | 结石分析仪 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购内容及要求 | 见本文件 |
| 5 | 质量要求 | 满足本文件中所有内容并达到或高于国家规定的（国际）合格标准。 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本一份、副本四份（加盖公章并密封） |
| 7 | 采购疑问解答 | 采购办 |
| 8 | 采购会议与截标时间 | 周口市中心医院官网公示截止日期 |
| 9 | 预算金额 | 30万元 |

第二章、供应商须知

一、自负责任

1、供应商应认真审阅采购文件中的所有要求。如果供应商的响应文件不符合采购文件的要求，责任由供应商自己承担。实质上不响应采购文件要求的采购文件将被拒绝。

2、供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件当日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

3、供应商应认真审阅采购文件中的所有事项、格式、条款和规范要求，若供应商的响应文件没有按照采购文件的要求提交全部资料，或是响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款的规定，该响应文件可能被拒绝。

4、优惠的价格、可靠的质量性能和优质、快捷的售后服务将是成交的重要因素。无论结果如何，采购单位不向供应商做出任何解释和承担任何责任。

5、响应文件均应逐份装订成册，封条密封并加盖供应商公章和法定代表人（或授权代表）印鉴或签字。

6、供应商应按照采购单位规定的时间提交响应文件，否则造成的一切后果由供应商全部承担。

二、  总 则

- 合格供应商要求

- 在中国境内注册、具有独立法人资格，具备本项目采购货物的制造、出售、维修及技术指导服务、经营能力的制造商或授权销售代理商。

- 遵守国家和行业的有关法律、法规和条例，近三年内或公司成立以来无重大违法记录，具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录及商业信誉。

- 具有健全的财务会计制度和良好的财务状况。

- 制造或销售的货物符合国际质量标准和环保标准。

- 以上要求供应商可提供相关证明资料或承诺函（盖供应商红章）。

- 资格审查：

1、本项目采取资格后审方式进行资格审查。

2、采购单位不接受借用他人相关证件的资格审查申请。

3、供应商在响应文件中须提供的必备资质证件：

3.1公司介绍、法定代表人授权书（附格式2、盖供应商红章）

3.2法定代表人和被授权人的身份证复印件（盖供应商红章）

3.3产品有效授权书（盖供应商红章的复印件）

3.4此产品属于医疗器械的，供应商需提供《营业执照》、《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》及附件复印件（盖供应商红章），不按照医疗器械管理的产品需提供此产品不按照医疗器械管理的相关证明

- 4、供应商提供的上述相关材料，必须真实有效，如发现弄虚作假的立即将此供应商纳入医院黑名单。

- 三、保证金的交纳

本项目无需交纳保证金。

四、评审原则和方法

1、根据采购规定的要求，质量优先、价格合理、资信良好、诚实守信和公开、公平、公正是评标的基本原则。

2、采购小组将遵循科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正的原则，对所有有效报价文件的价格、技术、质量、资信、售后服务等进行综合评审。

3、采购单位在规定的时间、地点举行采购评审会，有采购单位领导、采购办、审计部门、监察部门、医学装备科、财务科及相关临床科室参加。

4、采购单位在相关部门的监督下，对响应文件进行综合评定，确定成交供应商。

5、所供产品高于其他医院成交价，按未成交处理。

- 第三章、项目要求

一、结石分析仪技术参数

- 波数重复性：≤0.25cm-1。

- 光谱范围：7800cm-1～350cm-1

- 分辨率（需提供药监局检测报告或产品注册证证明文件）

①在3200 cm-1～2800 cm-1能分辨7个峰。

②2851 cm-1～2870 cm-1之间分辨深度≥18%。

③1583 cm-1～1589 cm-1之间分辨深度≥12%

- 透射比重复性：≤0.5％。

- 信噪比：S/N≥15000：1（RMS）。

- 透过率准确度≤0.3％。

- 经药监局检测的采样时间：5档扫描采样时间（需提供药监局检测报告或产品注册证证明文件）。

- 探测器：DLATGS红外探测器，采用KRS-5晶体封装，不潮解。

- 分束器：溴化钾基片镀锗分束器，直径60毫米以上。

- 激光器：采用He-Ne激光器。

- 性能：全自动分析结石的成分，自动提供完整的检测及预防报告。

- 定量分析功能：经药监局许可可进行尿结石定性分析、定量分析和胆结石定性分析。

- 泌尿系结石具备根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案建议功能。

- 分析软件具有对不合格谱图拒绝分析并进行相应提示功能，能避免对问题图谱进行错误解析（需提供相关证明文件）。

- 分析范围：可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。

- 抗潮解性：采用全密封设计，标配电子防潮箱。

二、商务要求

1、交货地点、时间及要求：免费送货至周口市中心医院；合同签订后三个月内交货。

2、 运送、安装、 验收、性能的要求：

（1）供应商承担货物送达指定地点以前的一切责任和费用、供应商免费安装完毕且正常运行后二十日内，医院按国家或行业规定的质量标准组织验收，供应商应提供安装和验收报告；货物的装箱单、合格证书及其他相关的证明文件。

（2）供应商应保证提供的设备符合国家（国际）标准或行业标准。

（3）供应商应保证提供的设备性能、技术指标，须达到采购文件中的要求。

（4）若到货的设备不能满足要求，使用单位有权拒绝付款，或取消成交。

3、付款方式：正常运行20日且验收合格30日一次性支付货款的90％，剩余10％作为质保金，质保期限内无质量问题，兑现售后服务承诺，质保期满后30日一次性付清。（供应商若有更优惠的条件可附表说明）

4、国内已拥有20家以上的装机用户，并提供20家以上用户详细的名单。

5、采购文件中未提出的规格、配置及技术参数，但将会对设备产生影响的，供应商在响应时必须明确提出。

6、 售后服务：

(1)、供应商向采购单位提供的设备，免费保修至少三年。（供应商若有更优惠的条件可附表说明）

(2)、提供产品技术性能说明、操作和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图等、进口仪器设备必须提供中文说明)及专用维修工具。

(3)、售后服务响应时间≦2小时，到达现场时间≦24小时。

(4)、供应商应负责对设备使用人员的技术培训。培训的内容包括设备的操作、运行性能、运行程序、安全措施、保养等直至使用人员都能熟练操作，并进行必要的维修培训，由此产生的费用由供应商承担。

(5)、质量保证期内的备品备件随设备提供，供应商需保证并提供质保期后设备正常运行所需的技术服务及零配件、易损易耗件，设备每次维修只收取配件费，不收人工费用。

(6)、提供详细的培训及售后服务承诺书。（附表格6）

格式1

周口市中心医院结石分析仪

竞争性谈判响应文件

采购单位名称：  周口市中心医院

医疗设备名称：

供应商名称：                 （单位公章）

供应商法定代表人或法人委托代理人：（签字或盖章）

时      间：

格式2

法人授权委托书

致：周口市中心医院

本授权书声明，注册于（企业所在地）的（供应商名称）的法定代表人（法定代表人名称），现授权委托（单位名称）的（被授权代理人姓名、职务） 为本单位的合法代理人。代理人在参加贵单位的（医疗设备名称）采购活动中，所签署的一切与之有关的采购文件、或承诺、或书面文件，我公司均予以承认，并承担其全部义务和法律责任。

本授权书自    年   月    日盖公章后生效。

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签名或盖章）

被授权代理人：（签名或盖章）

年    月    日

格式3

响应函

周口市中心医院：

经研究，我方决定参加贵院                项目报价，特声明如下：

一、愿意按照采购文件要求提交报价文件，正本一份，副本四份；

二、承诺提供的所有资料均真实、合法、有效；

三、遵守报价的各项规定，不串通报价、不采取不正当的手段谋取成交；

四、我方承诺本次报价设备生产许可证、注册证等完整有效，如违反国家医疗器械管理相关法律、法规，我方承担一切责任，并赔偿全部损失；

五、如成交，将严格按采购文件、响应文件签订合同，并依法履行全部义务；

六、如在报价过程中，违反有关法律、法规及采购文件规定，愿承担相应法律责任，并接受经济处罚；

供应商名称（盖章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

供应商授权代表姓名、职务及联系方式：

法定代表人签字：

年    月    日

格式4

- 结石分析仪报价一览表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 数量 （台、套） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

年  月  日

格式5

供应商及产品简介（表格自行编制）

供应商必须但不仅限于提供以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况、公司信用情况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、产品详细介绍（需提供技术要求响应表、产品彩页、详细配置及有效证明文件）；

4、业绩及目前正在执行合同的情况；

5、供应商认为需要提供的其他内容等。

格式6

售后服务承诺书(表格自行编制)

供应商必须提供,但不仅限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、到达解决问题的时间、省内有无固定维修点，提供详细维修地址及联系电话。

2、技术培训、质量保证措施。

3、该次项目所提供的其它免费物品或服务清单。

4、更优惠的条件有供应商自行提供。